| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Диапазон измеряемой величины | -50...+200°С |
| Пределы допускаемой абсолютной основной погрешности | ±(0,2+0,001Тизм.)°С* |
| Количество каналов измерения | 1, 2 |
| Объём памяти, максимальный | не менее 500 тыс. значений (суммарно, на все каналы) |
| Суточная точность хода внутреннего таймера | не хуже ±1 с |
| Период регистрации | от 1 с до 24 ч (устанавливается в ПО) |
| Тип записи данных | циклический, до заполнения |
| Тип старта | по времени, по кнопке |
| Дополнительная функция | режим работы «суточные циклы» |
| Количество интервалов записи (сессий) | максимальное – 21 |
| Питание | от батареи типоразмера 1/2АА с номинальным напряжением 3,6 В (элемент питания ER14250M) или порта USB |
| Диапазон напряжения питания | от 2,7 до 3,6 В |
| Средняя наработка на отказ | не менее 40000 ч |
| Средний срок службы | не менее 5 лет |
| Габаритные размеры | не более, 145х90х41 мм |
| Диапазон температуры эксплуатации | –40…+55°С |
| Степень защиты корпуса | IP54 |
| Масса | не более 0,15 кг |

*T – температура контролируемой среды, °С

**Абсолютная дополнительная погрешность, вызванная изменением температуры окружающей среды в рабочем диапазоне от номинального значения 20°С, не превышает: ±(0,1+0,0006Тизм.) °С на каждые 10°С изменения температуры окружающей среды.

| Период регистрации | Время заполнения памяти | Время жизни элемента питания при температуре* |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | плюс 23°С | минус 40°С |
| 1 с | 72,8 час. | 130 сут. | 115 сут. |
| 10 с | 30,3 сут. | 1,7 года | 1,5 года |
| 1 мин | 182 сут. | 2,7 года | 2,4 года |
| 1 час | 30 лет | 3,1 года | 2,7 года |

*При работе прибора только в режиме регистратора. Количество измерений (включений индикатора) до разряда батареи – не менее 25 тыс.