| Общие технические характеристики |  |
| --- | --- |
| Требования к электропитанию | 100–240 В перем. тока, 47–63 Гц |
| Предохранитель | T2A 250 В перем. тока |
| Макс. потребляемая мощность | 100 Вт |
| Диапазон рабочих температур окружающей среды | От 15 до 35 °C |
| Температура хранения | от –20 до 70 °C |
| Относительная влажность | Эксплуатация: < 80 % до 30 °C, < 70 % до 40 °C, < 40 % до 50 °C |
|  | Хранение: < 95%, без конденсации После длительного хранения при высокой температуре и влажности может потребоваться стабилизация после включения продолжительностью четверо суток. |
| Вибрация | MIL-T-28800 |
| Высота над уровнем моря (эксплуатация) | < 2000 м |
| Защита от проникновения пыли и влаги | IEC 60529: IP20 |
| Класс безопасности | IEC 61010-1, категория установки, степень загрязнения 2 |
| Масса (только шасси) | 13 кг (28,5 фунта) |
| Размеры | Высота: 147 мм (5,78 дюйма) |
|  | Ширина: 454 мм (17,79 дюйма) |
|  | Глубина: 488 мм (19,2 дюйма) |
| Габариты набора для монтажа в стойку | 3U — 19-дюймовая стойка |
| Время прогрева | Обычно 15 мин. |
| Характеристики регулировки |  |
| Точность регулировки (динамический режим) | Диапазон 0,001% |
| Динамический диапазон регулировки | 10:1 (обычно) |
| Нижняя контрольная точка | 1 кПа (0,15 фунта на кв. дюйм) абсолютное |
| Требования к подаче давления |  |
| Очищенный сухой N2 или воздух — технический сорт азота, 99,5 %+ |  |
| Загрязненность частицами | ≤ 1,25 мкм (50 микродюймов) |
| Максимальное содержание влаги | –50 °C точка росы |
| Максимальное содержание углеводородов | 30 миллионных долей |
| Требования к подаче вакуума (в случае эксплуатации при атмосферном давлении или давлении ниже атмосферного) |  |
| Пропускная способность более 50 литров в минуту с функцией автоматического стравливания давления |  |
| Необходима соответствующая защита, поскольку выхлопной газ рабочей системы измерения высокого давления проходит через систему подачи вакуума. |  |
| Интерфейс/связь |  |
| Основные интерфейсы дистанционного управления | IEEE, Ethernet, RS232, USB |
| Подключение системы | Поддерживает взаимное соединение двух или трех систем |
| Разъем проверки переключателя | Стандартный штекер 4 мм: Изолированный привод с номиналом 24 В пост. тока; максимум 30 В пост. тока относительно заземления на массу |
| Дополнительные приводы | 4 внешних электромагнитных привода Привод 24 В пост. тока (макс. непрерывная мощность 6 Вт на канал) |

| Модель | Диапазон в режиме измерения избыточного давления (единицы СИ) | Диапазон в режиме измерения абсолютного давления (единицы СИ) | Диапазон в режиме измерения избыточного давления (британские единицы измерения) | Диапазон в режиме измерения абсолютного давления (британские единицы измерения) | Относительная погрешность (% от показания) | Пороговая погрешность (% от диапазона) | Поправка в режиме измерения абсолютного давления (% от полной шкалы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM600-BG15K | от –15 до 15 кПа | - | от –60 до 60 дюймов вод. ст. | - | 0,01 % | 0,003 % | - |
| PM600-G100K | от 0 до 100 кПа | - | от 0 до 15 фунтов/кв. дюйм | - | 0,01 % | 0,003 % | - |
| PM600-G200K | от 0 до 200 кПа | - | от 0 до 30 фунтов/кв. дюйм | - | 0,01 % | 0,003 % | - |
| PM600-A100K | от –100 до 0 кПа | от 6 до 100 кПа | от –13,8 до 0 фунтов/кв. дюйм | от 0,9 до 15 фунтов/кв. дюйм | 0,01 % | 0,003 % | 0,007 % |
| PM600-A200K | от –90 до 100 кПа | от 10 до 200 кПа | от –13,2 до 15 фунтов/кв. дюйм | от 1,5 до 30 фунтов/кв. дюйм | 0,01 % | 0,003 % | 0,007 % |
| PM600-A350K | от –90 до 250 кПа | от 10 до 350 кПа | от –13,2 до 35 фунтов/кв. дюйм | от 1,5 до 50 фунтов/кв. дюйм | 0,01 % | 0,003 % | 0,007 % |
| PM600-A700K | от –82 до 700 кПа | от 18 до 700 кПа | от –12,1 до 100 фунтов/кв. дюйм | от 2,6 до 100 фунтов/кв. дюйм | 0,01 % | 0,003 % | 0,007 % |
| PM600-A1.4M | от –0,065 до 1,4 МПа | от 0,035 до 1,4 МПа | от –10 до 200 фунтов/кв. дюйм | от 5 до 200 фунтов/кв. дюйм | 0,01 % | 0,003 % | 0,007 % |
| PM600-A2M | от –0,03 до 2 МПа | от 0,07 до 2 МПа | от –5 до 300 фунтов/кв. дюйм | от 10 до 300 фунтов/кв. дюйм | 0,01 % | 0,003 % | 0,007 % |
| PM600-A3.5M | от –0,03 до 3,5 МПа | от 0,07 до 3,5 МПа | от –5 до 500 фунтов/кв. дюйм | от 10 до 500 фунтов/кв. дюйм | 0,01 % | 0,003 % | 0,007 % |
| PM600-A7M | от 0 до 7 МПа | от атмосферного до 7 МПа | от 0 до 1000 фунтов/кв. дюйм | от атмосферного до 1000 фунтов/кв. дюйм | 0,01 % | 0,003 % | 0,007 % |
| PM600-A10M | от 0 до 10 МПа | от атмосферного до 10 МПа | от 0 до 1500 фунтов/кв. дюйм | от атмосферного до 1500 фунтов/кв. дюйм | 0,01 % | 0,003 % | 0,007 % |
| PM600-A14M | от 0 до 14 МПа | от атмосферного до 14 МПа | от 0 до 2000 фунтов/кв. дюйм | от атмосферного до 2000 фунтов/кв. дюйм | 0,01 % | 0,003 % | 0,007 % |
| PM600-A20M | от 0 до 20 МПа | от атмосферного до 20 МПа | от 0 до 3000 фунтов/кв. дюйм | от атмосферного до 3000 фунтов/кв. дюйм | 0,01 % | 0,003 % | 0,007 % |
| BRM600-BA100K | - | от 70 до 110 кПа | - | от 10 до 16 фунтов/кв. дюйм | 0,01 % | - | - |
| * Погрешность представляет собой погрешность измерения прибора (95 %) и учитывает точность (линейность, гистерезис и повторяемость), воздействие температур, годовую стабильность и погрешность эталона. |  |  |  |  |  |  |  |
| ** Погрешность в режиме измерения избыточного давления равна большему из значений относительной погрешности и пороговой погрешности. |  |  |  |  |  |  |  |
| ** Погрешность в режиме измерения абсолютного давления равна большему из значений относительной погрешности и пороговой погрешности в сумме с поправкой погрешности режима абсолютного давления для наименьшего диапазона установленного модуля PM600-AXXX. Например, для PM600-A200K и PM600-A2M: погрешность при 2000 кПа абс. будет равна 0,2 кПа (0,01% * 2000 кПа) плюс 0,014 кПа. |  |  |  |  |  |  |  |

| Модель | Диапазон (единицы СИ) | Диапазон (британские единицы измерения) | Режим измерения | Погрешность (% полной шкалы) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PM200-BG2.5K | от –2,5 до 2,5 кПа | от –10 до 10 дюймов вод. ст. | изб. | 0,20 % |
| PM200-BG35K | от –35 до 35 кПа | от –5 до 5 фунтов/кв. дюйм | изб. | 0,05 % |
| PM200-BG40K | от –40 до 40 кПа | от –6 до 6 фунтов/кв. дюйм | изб. | 0,05 % |
| PM200-A100K | от 2 до 100 кПа | от 0,3 до 15 фунтов/кв. дюйм | абс. | 0,10 % |
| PM200-BG100K | от –100 до 100 кПа | от –15 до 15 фунтов/кв. дюйм | изб. | 0,02 % |
| PM200-A200K | от 2 до 200 кПа | от 0,3 до 30 фунтов/кв. дюйм | абс. | 0,10 % |
| PM200-BG200K | от –100 до 200 кПа | от –15 до 30 фунтов/кв. дюйм | изб. | 0,02 % |
| PM200-BG250K | от –100 до 250 кПа | от –15 до 36 фунтов/кв. дюйм | изб. | 0,02 % |
| PM200-G400K | от 0 до 400 кПа | от 0 до 60 фунтов/кв. дюйм | изб. | 0,02 % |
| PM200-G700K | от 0 до 700 кПа | от 0 до 100 фунтов/кв. дюйм | изб. | 0,02 % |
| PM200-G1M | от 0 до 1 МПа | от 0 до 150 фунтов/кв. дюйм | изб. | 0,02 % |
| PM200-G1.4M | от 0 до 1,4 МПа | от 0 до 200 фунтов/кв. дюйм | изб. | 0,02 % |
| PM200-G2M | от 0 до 2 МПа | от 0 до 300 фунтов/кв. дюйм | изб. | 0,02 % |
| PM200-G2.5M | от 0 до 2,5 МПа | от 0 до 360 фунтов/кв. дюйм | изб. | 0,02 % |
| PM200-G3.5M | от 0 до 3,5 МПа | от 0 до 500 фунтов/кв. дюйм | изб. | 0,02 % |
| PM200-G4M | от 0 до 4 МПа | от 0 до 580 фунтов/кв. дюйм | изб. | 0,02 % |
| PM200-G7M | от 0 до 7 МПа | от 0 до 1000 фунтов/кв. дюйм | изб. | 0,02 % |
| PM200-G10M | от 0 до 10 МПа | от 0 до 1500 фунтов/кв. дюйм | изб. | 0,02 % |
| PM200-G14M | от 0 до 14 МПа | от 0 до 2000 фунтов/кв. дюйм | изб. | 0,02 % |
| PM200-G20M | от 0 до 20 МПа | от 0 до 3000 фунтов/кв. дюйм | изб. | 0,02 % |
| * Модули с режимом измерения избыточного давления (PM200-GXXX и PM200-BGXXX) с диапазонами в 100 кПа (15 фунтов/кв. дюйм) и выше поддерживают режим измерения абсолютного давления при использовании барометрического эталонного модуля. ** Погрешность представляет собой погрешность измерения прибора (95 %) и учитывает точность (линейность, гистерезис и повторяемость), воздействие температур, годовую стабильность и погрешность эталона. *** Погрешность для модулей с режимом измерения избыточного давления подразумевает плановую установку на нуль. Погрешность для модулей с режимом измерения абсолютного давления учитывает стабильность нуля в течение одного года. При условии плановой установки на нуль погрешность составляет 0,05 % полной шкалы. **** Погрешность измерения прибора для модулей с режимом измерения избыточного давления, используемых в режиме измерения абсолютного давления путем добавления барометрического эталонного модуля, рассчитывается как погрешность модуля с режимом избыточного давления плюс погрешность барометрического эталонного модуля. |  |  |  |  |

Информация для заказа.

| Model Name | Описание |
| --- | --- |
| 6270A | Контроллер / калибратор давления В полную систему контроллера/калибратора давления входит следующее: 1 шасси (6270A-XXX) 1 управляющий модуль (PCM-STD-20M) 1 или несколько измерительных модулей (PM200 или PM600) |
| 6270A-NPT | Шасси модульного контроллера давления, блок-распределитель NPT |
| 6270A-BSP | Шасси модульного контроллера давления, блок-распределитель BSP |
| 6270A-7/16 | Шасси модульного контроллера давления, блок-распределитель SAE 7/16-20 |
| PCM-STD-20M | Модуль контроля давления, стандартный диапазон регулировки давления |
| PM200-BG2.5K | Модуль измерения давления, от –2,5 до 2,5 кПа (от –10 до 10 дюймов вод. ст.) |
| PM200-BG35K | Модуль измерения давления, от –35 до 35 кПа (от –5 до 5 фунтов на кв. дюйм) избыточного |
| PM200-BG40K | Модуль измерения давления, от –40 до 40 кПа (от –6 до 6 фунтов на кв. дюйм) избыточного |
| PM200-A100K | Модуль измерения давления, 100 кПа (15 фунтов на кв. дюйм) абсолютного |
| PM200-BG100K | Модуль измерения давления, от –100 до 100 кПа (от –15 до 15 фунтов на кв. дюйм) избыточного |
| PM200-A200K | Модуль измерения давления, 200 кПа (30 фунтов на кв. дюйм) абсолютного |
| PM200-BG200K | Модуль измерения давления, от –100 до 200 кПа (от –15 до 30 фунтов на кв. дюйм) избыточного |
| PM200-BG250K | Модуль измерения давления, от –100 до 250 кПа (от –15 до 36 фунтов на кв. дюйм) избыточного |
| PM200-G400K | Модуль измерения давления, от 0 до 400 кПа (от 0 до 60 фунтов на кв. дюйм) избыточного |
| PM200-G700K | Модуль измерения давления, от 0 до 700 кПа (от 0 до 100 фунтов на кв. дюйм) избыточного |
| PM200-G1M | Модуль измерения давления, от 0 до 1 МПа (от 0 до 150 фунтов на кв. дюйм) избыточного |
| PM200-G1.4M | Модуль измерения давления, от 0 до 1,4 МПа (от 0 до 200 фунтов на кв. дюйм) избыточного |
| PM200-G2M | Модуль измерения давления, от 0 до 2 МПа (от 0 до 300 фунтов на кв. дюйм) избыточного |
| PM200-G2.5M | Модуль измерения давления, от 0 до 2,5 МПа (от 0 до 360 фунтов на кв. дюйм) избыточного |
| PM200-G3.5M | Модуль измерения давления, от 0 до 3,5 МПа (от 0 до 500 фунтов на кв. дюйм) избыточного |
| PM200-G4M | Модуль измерения давления, от 0 до 4 МПа (от 0 до 580 фунтов на кв. дюйм) избыточного |
| PM200-G7M | Модуль измерения давления, от 0 до 7 МПа (от 0 до 1000 фунтов на кв. дюйм) избыточного |
| PM200-G10M | Модуль измерения давления, от 0 до 10 МПа (от 0 до 1500 фунтов на кв. дюйм) избыточного |
| PM200-G14M | Модуль измерения давления, от 0 до 14 МПа (от 0 до 2000 фунтов на кв. дюйм) избыточного |
| PM200-G20M | Модуль измерения давления, от 0 до 20 МПа (от 0 до 3000 фунтов на кв. дюйм) избыточного |
| PM600-BG15K | Модуль измерения давления, от –15 до 15 кПа (от –2,2 до 2,2 фунтов на кв. дюйм) избыточного |
| PM600-A100K | Модуль измерения давления, 100 кПа (15 фунтов на кв. дюйм) абсолютного |
| PM600-G100K | Модуль измерения давления, от 0 до 100 кПа (от 0 до 15 фунтов на кв. дюйм) избыточного |
| PM600-G200K | Модуль измерения давления, от 0 до 200 кПа (от 0 до 30 фунтов на кв. дюйм) избыточного |
| PM600-A200K | Модуль измерения давления, 200 кПа (30 фунтов на кв. дюйм) абсолютного |
| PM600-A350K | Модуль измерения давления, 350 кПа (50 фунтов на кв. дюйм) абсолютного |
| PM600-A700K | Модуль измерения давления, 700 кПа (100 фунтов на кв. дюйм) абсолютного |
| PM600-A1.4M | Модуль измерения давления, 1,4 кПа (200 фунтов на кв. дюйм) абсолютного |
| PM600-A2M | Модуль измерения давления, 2 МПа (300 фунтов на кв. дюйм) абсолютного |
| PM600-A3.5M | Модуль измерения давления, 3,5 МПа (500 фунтов на кв. дюйм) абсолютного |
| PM600-A7M | Модуль измерения давления, 7 МПа (1000 фунтов на кв. дюйм) абсолютного |
| PM600-A10M | Модуль измерения давления, 10 МПа (1500 фунтов на кв. дюйм) абсолютного |
| PM600-A14M | Модуль измерения давления, 14 МПа (2000 фунтов на кв. дюйм) абсолютного |
| PM600-A20M | Модуль измерения давления, 20 МПа (3000 фунтов на кв. дюйм) абсолютного |

Accessories common to all models:

| Аксессуар | Описание |
| --- | --- |
| Y6270 | Комплект для монтажа в стойку, ширина 19, 3U |
| CASE-6270 | Транспортировочный ящик, 6270A |
| CASE-PMM | Транспортировочный ящик, модули 3 PMM |
| PK-6270-NPT | Комплект фитингов и труб, 6270A NPT |
| PK-6270-BSP | Комплект фитингов и труб, 6270A BSP |
| PMM-CAL-KIT-20M | Комплект для калибровки модуля измерения давления, 20 МПа (3000 фунтов на кв. дюйм) |
| CPS-20M | Система предотвращения загрязнения 20 МПа (3000 фунтов на кв. дюйм) |
| TST-20M | Испытательная станция, 20 МПа (3000 фунтов на кв. дюйм) |
| VA-PPC/MPC-REF-110 | Вакуумная насосная установка, 110 В |
| VA-PPC/MPC-REF-220 | Вакуумная насосная установка, 220 В |